Załącznik nr 1a
do Formularza ofertowego

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO–UŻYTKOWYCH

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Spełnienie wymaganego warunku (tak/nie) | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5. |
|  | Zasilanie 230V 50Hz |  |  |
|  | Urządzenie powinno być mobilne i pozwalać na transport w obrębie bloku operacyjnego |  |  |
|  | Urządzenie pozwala na uzyskanie powiększonego pola operacyjnego |  |  |
|  | Urządzenie składa się co najmniej z następujących podzespołów głównych: jednostka podstawowa, ramię robota, głowica kamery, gogle sterujące z mikrowyświetlaczami, przełącznik nożny oraz ekran dotykowy |  |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość zmiany pozycji, powiększenia, ostrości bez konieczności użycia rąk |  |  |
|  | Urządzenie posiada zintegrowaną kamerę stereoskopową o rozdzielczości min. full HD umieszczoną na ramieniu robota |  |  |
|  | Możliwość sterowania ramieniem robota ze zintegrowaną kamerą stereoskopową za pomocą min. 3 opcji: gogle z mikrowyświetlaczami, manipulator na ramieniu robota, dotykowy ekran LCD umieszczony na urządzeniu |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia głowicy kamery do zapisanych/zapamięta-nych uprzednio pozycji podczas trwania zabiegu operacyjnego bez konieczności użycia rąk |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia zewnętrznej pamięci przenośnej celem archiwizacji zdjęć i filmów podczas użytkowania urządzenia |  |  |
|  | Co najmniej trzy poziomy odległości roboczej kamery względem pola operacyjnego: 300, 450 i 600 mm +/-5% |  |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w granicach co najmniej 30–100 % |  |  |
|  | Oświetlenie LED o mocy co najmniej 2x10 W |  |  |
|  | Zakres powiększenia co najmniej 5x-33x |  |  |
|  | Możliwość używania gogli z okularami albo soczewkami kontaktowymi |  |  |
|  | Gogle sterujące z mikrowyświetlaczami z korekcją wzroku w zakresie minimum +/- 5 dioptrii |  |  |
|  | Gogle z mikrowyświetlaczami wyposażone w dwa monitory o rozdzielczości co najmniej 1600x1200 |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego dostosowania rozmiaru gogli: regulacja rozstawu oczu w zakresie co najmniej: 55-70 mm ; regulacja obwodu w zakresie co najmniej: 500-600 mm |  |  |
|  | Gogle wyposażone w nakładki sterylne |  |  |
|  | Masa gogli z mikrowyświetlaczami poniżej 500 g |  |  |
|  | Zakres pochylenia kamery (głowicy) w kierunkach przód/tył – co najmniej 70( |  |  |
|  | Wymagany zakres ruchu kamery (głowicy) na boki co najmniej 70( |  |  |
|  | Zasięg kamery robota (ramienia) min. 1900 mm licząc od osi kolumny statywu do osi obiektywu |  |  |
|  | Rozdzielczość pozycjonowania ramienia robota co najmniej 0,03 mm zgodnie z normą ISO 9283 lub równoważną |  |  |
|  | Maksymalna prędkość ruchu ramienia robota nie większa niż 260mm/s |  |  |
|  | Masa urządzenia poniżej 400 kg |  |  |
|  | Maksymalne wymiary w pozycji transportowej (szer. × wys. × głęb.): 900 mm × 1900 mm × 1800 mm |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |
|  | Przewód zasilający o długości min. 5m |  |  |
|  | Przełącznik nożny z przewodem przyłączeniowym o długości min. 5m |  |  |
|  | W zestawie sterylne osłony ramienia – min. 100 szt. |  |  |
|  | W zestawie sterylne nakładki na gogle – min. 100 szt. |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 2 lata |  |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne - co najmniej raz w roku |  |  |
|  | W zakresie dostawy instalacja, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi |  |  |

..............................		.............................................................

miejscowość i data						                    (podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)